## Foglio1
Lotto | Sublotto | CND | Descrizione sintetica lotto | Descrizione lotto | BD | CODAN | ENNEBI | MULTIMEDICAL | ARIES | FRESENIUS | BAXTER | SURGIKA | TSS MEDICAL | WYM | ALEA | SVAS | ICU | considerezioni
1 | a | A0701 | Prolunga a Y per instillazione vescicale | Prolunga a Y, monouso, per instillazione vescicale con collegamento, lato catetere, tramite attacco sia Luer Lock girevole (dotato di tappo antispandimento) che raccordo conico e, lato operatore, tramite due LLF con valvole di non ritorno unidirezionali (o antireflusso). 2 clamp di chiusura lato operatore e una clamp sulla linea lato catetere. Tappi di chiusura delle connessioni. Confezione singola sterile. La ditta potrà offrire allo stesso prezzo due prodotti distinti per tipologia di connessione catetere o un unico prodotto che possa connettersi sia al LL che al cono-catetere. | Nessuna richiesta chiarimento | Ritengono superflua la clamp sulla linea lato catetere perché già presenti clamp e valvole di non ritorno sulle 2 linee lato operatore | [11 empty] | IL CT ritine di accogliere l'sservaziome "clamp sulla linea lato catetere" sarà riformulata questa parte della descrizione del lotto
2 | a | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 13mm | Dispositivo, monouso, per prelievo multiplo da flacone da 13mm con ghiera o 2 o 4 alette, ventilato (filtro 0,2±0,02 micron), con valvola needless LL, spike con scanalatura per consentire il maggior prelievo possibile del farmaco. Confezione singola sterile. | SL 2a e 2b : richiede di eliminare la specifica "scanalatura" o aggiungere "equivalente" per aumentare la concorrenza. Aggiungere che la ghiera deve impedire disconnessioni accidentali; SL 2c: nessun chiarimento; SL 2d: Sostituire o affiancare al DM descritto "gamma siringhe da 2,5 a 60 ml con dispositivo autosigillante presaldato" |  | SL 2b: La ditta , vista l'equivalenza d'uso del 2 e 4 alette, chiede di rendere come valida alternativa l'offerta del 2 o del 4 alette | Propongono di suddividere il lotto in 3 parti: a+b insieme, c e d lotti separati | [9 empty] | Il CT accoglire in parte le osservazioni. Sarà tolta la scanalatura nella descrizione del lotto e verrà inserita come criterio di valutazione.Per ragioni di sicurezza Il CT preferisce il sistema a ghiera con 4 alette.
| b | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 20mm | Dispositivo, monouso per prelievo multiplo da flacone da 20 mm con ghiera o 4 alette, ventilato (filtro 0,2±0,02 micron) con valvola needless LL, spike con scanalatura per consentire il maggior prelievo possibile del farmaco. Confezione singola sterile. La ditta, in aggiunta al dispositivo sopradescritto, potrà offrire lo stesso prodotto con 2 alette come sistema di fissaggio, allo stesso prezzo.
| c | A0704 | Perforatore sterile per sacca per la ricostituzione farmaci antiblastici | Dispositivo, monouso, per prelievo multiplo da sacca o flacone collabibile, ventilato (filtro 0,2±0,02 micron), con valvola autosigillante, senza sistema di fissaggio (per es. ghiera o alette). Confezione singola sterile.
| d | A0799 | Dispositivo autosigillante per la ricostituzione farmaci antiblastici | Dispositivo, monouso, autosigillante needless con attacco LLF lato siringa e LLM lato opposto. Senza possibilità di deconnessione dalla siringa. Tappo di chiusura. Confezione singola sterile.
3 | a | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici per flaconi 20mm con filtro-soluzione 5 micron | Dispositivo, monouso, per prelievo multiplo da flacone da 20mm, con ghiera o 4 alette, ventilato (filtro 0,2 ±0,02 micron), con filtro soluzione da 5 micron, con valvola needless LL, spike con scanalatura per consentire il maggior prelievo possibile del farmaco. Confezione singola sterile. | SL3a: richiede di togliere dalla descrizione il filtro da 5 µm perché , secondo loro, il filtro viene richiesto sulla linea e non sul perforatore. | Nessuna richiesta chiarimento | SL a: La ditta chiede che i DM con 2 o 4 alette di fissaggio siano considerati equivalenti e quindi valida alternativa tra di loro. | [10 empty] | Osservazioni non accolte.
4 | a | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione farmaci antiblastici con formulazione oleosa (per esempio taxani ed etoposide) con protezione del filtro | Dispositivo, sterile, monouso per prelievo multiplo da flacone da 20 mm con ghiera o alette, con filtro aria (0,2±0,02 micron) dotato di sistema che impedisca il contatto con il farmaco in grado di evitare il blocco del filtro e la perdita del farmaco durante l'allestimento, con valvola needless LL, con spike con scanalatura per consentire il maggior prelievo possibile del farmaco. Confezione singola sterile. | SL 4a: non esistendo in commercio filtri in DM ventilati che impediscono il contatto con il farmaco, evitando il blocco del filtro stesso, richiedono la rimozione della specifica; Richiede inoltre di eliminare la specifica "scanalatura" o aggiungere "equivalente" per aumentare la concorrenza. Aggiungere che la ghiera deve impedire disconnessioni accidentali; | [12 empty] | Il CT decide accoglire in aparte le osservazioni. Sarà tolta dalla descrizione del lotto la dicitura "con scanalatura per consentire il maggior prelievo possibile del farmaco" e verrà inserita come criterio di valutazione.
5 | a | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione e prelievo multiplo con camera a espansione e compatibile con busulfano e simili | Dispositivo, monouso, compatibile con busulfano, per il prelievo multiplo da flaconi da 13mm e, in aggiunta facoltativa, da 20mm, valvola needless LL, con ghiera o alette e sistema di contenimento vapori. Privo di policarbonato in tutte le sue parti. Varie misure. Confezione singola sterile. | SL 5a e 5b : Il Busulfano è classe 1 IARC (sicuramente cancerogeno). Essendoci quindi un comprovato rischio per l'operatore, come da indicazioni NIOSH e ISOPP che identificano DM sicuri, richiedono di inglobare questo lotto nel lotto 7 |  |  |  | SL 5a e 5b: è prevista l'introduzione di DM compatibili con Busulfano ma senza sistema di contenimento vapori ( e quindi più economici)? | [8 empty] | Il CT non accoglie le osservazioni
| b | A0704 | Dispositivo autosigillante per la ricostituzione farmaci antiblastici compatibile con busulfano | Dispositivo, monouso, compatibile con busulfano. Senza possibilità di deconnessione dalla siringa. Privo di policarbonato in tutte le sue parti. Confezione singola sterile.
6 | a | A0704 | Perforatore sterile per ricostituzione e prelievo multiplo con camera a espansione | Dispositivo, monouso, per il prelievo multiplo da flaconi 20mm, valvola needless LL, con ghiera o alette e sistema di contenimento vapori. Confezione singola sterile. | SL 6a: nessun chiarimento
7 | a | A0704 | Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (non LL) e privo di filtro aria | Perforatore, monouso, per il prelievo multiplo da flaconi da 13 e 20mm, con ghiera o alette, con valvola needless autosigillante. Varie misure. Confezione singola sterile. | SL 7a, 7b, 7c e 7d: Secondo la ditta questi DM sono i CSTD i quali hanno caratteristiche tecniche ben precise (NIOSH, ISOPP, SIFO, D.lgs 81/08). Secondo BD non è previsto l'innesto rapido e le valvole needless autosigillanti, mentre sono da considerare membrane, assenza di filtri e presenza di dispositivi per contenere vapori, aerosol ecc.; Secondo BD non possono essere considerati DM con ghiera "universale" ( 13 e 20mm) e requisito imprescindibile è la stabilità microbiologica per 168 ore dal primo utilizzo. |  |  | Propongono di suddividere il lotto in 4 lotti separati | [9 empty] | Per i perforatori da 13 e 20 mm trattasi di due dm distinti. Il CT non accoglie le altre osservazioni fatte.
| b | A0704 | Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (non LL) e privo di filtro aria | Dispositivo, monouso, con valvola autosigillante needless, per connessione con dispositivo riga-a e con siringa senza possibilità di deconnessione dalla stessa. Confezione singola sterile
| c | A0704 | Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (non LL) e privo di filtro aria | Dispositivo, monouso, per connettere il sistema a una connessione LL. Confezione singola sterile
| d | (vuoto) | Sistema completo per la ricostituzione di farmaci pericolosi e antiblastici con innesto rapido (non LL) e privo di filtro aria | Dispositivo, monouso, per connettere il sistema a una sacca. Confezione singola sterile
8 | a | A0704 | Doppio perforatore sterile per ricostituzione farmaci | Dispositivo monouso a doppio perforatore in materiale plastico per la ricostituzione di farmaci da flacone, con doppio canale e con tappi di chiusura. PVC-FREE. Confezione singola sterile | SL 8a: nessun chiarimento | Nessuna richiesta chiarimento |  |  |  | Nessuna richiesta chiarimento
9 | a | A0704 | Perforatore con minipuntale per ricostituzione di farmaci infusionali | Dispositivo, monouso, per prelievo multiplo da flacone, ventilato (filtro 0,45±0,05 micron), con valvola needless, senza sistema di fissaggio (per es. ghiera o alette). Volume interno non superiore a 0,33 ml. Confezione singola sterile | SL 9a: il filtro da 0,5 µm non ha proprietà di controllo batteriologico, quindi la BD chiede di sostituire 0,5 µm con 0,2 µm | Chiedono che venga accettato anche un DM con filtro da 0,2 µm che è più performante di uno da 0,45 µm |  |  |  | Nessuna richiesta chiarimento | [7 empty] | IL CT accoglie le osservazioni: la presenza del filtro da 0,2 µm è richiesto come criterio di valutazione
10 | a | A0899 | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili | Sacca per la protezione di sostanze fotosensibili da 100ml, richiudibile saldamente, trasparente e colorata che consenta la lettura della sacca contenuta all'interno. Possibilità di aggancio per sospensione e di uscita del tubatismo.
| b | A0899 | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili da 250ml, richiudibile saldamente, trasparente e colorata che consenta la lettura della sacca contenuta all'interno. Possibilità di aggancio per sospensione e di uscita del tubatismo.
| c | A0899 | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili da 1000ml, richiudibile saldamente, trasparente e colorata che consenta la lettura della sacca contenuta all'interno. Possibilità di aggancio per sospensione e di uscita del tubatismo.
| d | A0899 | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili | sacca per la protezione di sostanze fotosensibili da 3000ml, richiudibile saldamente, trasparente e colorata che consenta la lettura della sacca contenuta all'interno. Possibilità di aggancio per sospensione e di uscita del tubatismo.
11 | a | A05010101 | SISTEMI ELASTOMERICI PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI, CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSO, SENZA BOLO ADDIZIONALE, SENZA FILTRO SULLA LINEA | Dispositivo monouso, latex free e DEHP-free, totalmente chiuso, non manomettibile. Contenitore in idoneo materiale plastico, trasparente, rigido, con scala graduata. Caricamento dall’alto LL, valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare. Tubo anti-inginocchiamento di almeno 90cm con LL distale e tappo antispandimento. Confezione singola sterile. Il confezionamento secondario dovrà contenere anche idonea sacca richiudibile per il trasporto dell'elastomero. | [6 empty] | Secondo la ditta andrebbero specificati: flusso,durata, classe di rischio IIB ( farmaci pericolosi). Presenza filtro antiparticellare senza specificare "interno". Perché caricamento dall'alto? Per la tracciatura si chiede di riportare su DM il codice, il colore e il lotto. Specificare "nessun foro sul contenitore interno" per evitare spandimenti di farmaco in caso di scoppio. | Senza filtro sulla linea identifica pochissime ditte. Consigliano di togliere tale dicitura. E di togliere anche "filtro interno", riconducibile a "senza filtro sulla linea". | DM con filtro particellare 10-20 µm a monte e 5 µm a valle sono idonei? | SL 11a: specificare velocità d'infusione, volumi e range di tollerabilità; SL 11a: prevedere filtro antiparticellare sulla linea ( specificare µm), oppure poter presentare offerta di DM con e senza filtro, oppure poter presentare campioni con filtro in sede di gara impegnandosi a fornire DM senza filtro in caso di aggiudicazione | Filtro antiparticellare interno non è migliore di un filtro in linea e limita la concorrenza; raccomandazioni Ministero Salute consiglano filtro non solo particellare ma anche antimicrobico (0,2 µm); la presenza di quest'ultimo filtro potrebbe essere valutata come punteggio di qualità? |  |  | Il CT rivedrà la descrizione del lotto alla luce delle osservazioni fatte dagli operatori economici.
12 | a | A05010101 | SISTEMI ELASTOMERICI PER PCA CON FLUSSO DI EROGAZIONE FISSA, SENZA BOLO ADDIZIONALE, CON FILTRO SULLA LINEA | Dispositivo monouso, latex free e DEHP-free, totalmente chiuso, non manomettibile. Contenitore in idoneo materiale plastico, trasparente, rigido, con scala graduata. Caricamento dall’alto LL, valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare. Tubo anti-inginocchiamento di almeno 90cm con LL distale e tappo antispandimento. Confezione singola sterile. Il confezionamento secondario dovrà contenere anche idonea sacca richiudibile per il trasporto dell'elastomero. |  |  |  | SL 12a: La descrizione "Caricamento dall'alto LL,valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare" secondo la ditta restringe la concorrenza. Propongono "Caricamento per mezzo di valvola antireflusso o autosigillante posta sull'apparato tubulare con filtro sulla linea". |  |  | Filtro antiparticellare interno non è migliore di un filtro in linea e limita la concorrenza; raccomandazioni Ministero Salute consiglano filtro non solo particellare ma anche antimicrobico (0,2 µm); la presenza di quest'ultimo filtro potrebbe essere valutata come punteggio di qualità? | "Con filtro sulla linea" e "filtro interno antiparticellare" sono specifiche tecnicamente incompatibili. | PCA senza bolo aggiuntivo è un refuso? Il bolo è una caratteristica tipica dei PCA | SL 12a: specificare velocità d'infusione, volumi e range di tollerabilità | Filtro antiparticellare interno non è migliore di un filtro in linea e limita la concorrenza; raccomandazioni Ministero Salute consiglano filtro non solo particellare ma anche antimicrobico (0,2 µm); la presenza di quest'ultimo filtro potrebbe essere valutata come punteggio di qualità? |  |  | Il CT rivedrà la descrizione del lotto alla luce delle osservazioni fatte dagli operatori economici.
13 | a | A05010201 | SISTEMI ELASTOMERICI PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI E PER PCA, CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE SENZA BOLO ADDIZIONALE, SENZA FILTRO SULLA LINEA | Dispositivo monouso, latex free e DEHP-free, totalmente chiuso, non manomettibile. Contenitore in idoneo materiale plastico, trasparente, rigido, con scala graduata. Caricamento dall’alto LL, valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare. Tubo anti-inginocchiamento di almeno 90cm, senza filtro, con LL distale e tappo antispandimento. Confezione singola sterile. Il confezionamento secondario dovrà contenere anche idonea sacca richiudibile per il trasporto dell'elastomero. |  |  |  | SL 13a e 13b : La descrizione "Caricamento dall'alto LL,valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare" secondo la ditta restringe la concorrenza. Propongono "Caricamento per mezzo di valvola antireflusso o autosigillante posta sull'apparato tubulare con filtro sulla linea". |  |  | Secondo la ditta andrebbero specificati: flusso,durata, classe di rischio IIB ( farmaci pericolosi). Presenza filtro antiparticellare senza specificare "interno". Perché caricamento dall'alto? Per la tracciatura si chiede di riportare su DM il codice, il colore e il lotto. Specificare "nessun foro sul contenitore interno" per evitare spandimenti di farmaco in caso di scoppio. PCA senza bolo non è corretto. |  | SL 13a e SL 13b: DM con filtro particellare 10-20 µm a monte e 5 µm a valle sono idonei? | SL 13a e SL 13b: specificare velocità d'infusione, volumi e range di tollerabilità; SL 13a e SL 13b: prevedere filtro antiparticellare sulla linea ( specificare µm), oppure poter presentare offerta di DM con e senza filtro, oppure poter presentare campioni con filtro in sede di gara impegnandosi a fornire DM senza filtro in caso di aggiudicazione; SL 13b: specificare volume del bolo e tempo di lockout per l'erogazione ( predefinito o regolabile?) | Filtro antiparticellare interno non è migliore di un filtro in linea e limita la concorrenza; raccomandazioni Ministero Salute consiglano filtro non solo particellare ma anche antimicrobico (0,2 µm); la presenza di quest'ultimo filtro potrebbe essere valutata come punteggio di qualità? |  |  | Il CT rivedrà la descrizione del lotto alla luce delle osservazioni fatte dagli operatori economici.
| b | A05010202 | SISTEMI ELASTOMERICI PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI E PER PCA, CON FLUSSO DI EROGAZIONE VARIABILE, CON BOLO ADDIZIONALE, SENZA FILTRO SULLA LINEA | Dispositivo monouso, latex free e DEHP-free, totalmente chiuso, non manomettibile. Contenitore in idoneo materiale plastico, trasparente, rigido con scala graduata. Caricamento dall’alto LL, valvola antireflusso o autosigillante e filtro interno antiparticellare. Tubo anti-inginocchiamento di almeno 90cm con LL distale e tappo antispandimento. Confezione singola sterile. Il confezionamento secondario dovrà contenere anche idonea sacca richiudibile per il trasporto dell'elastomero.
[5 empty] | Chiedono la possibilità di poter offrire lo stesso prodotto su lotti diversi ( citano sentenza Consiglio di Stato del 2017) | [6 empty] | Chiedono spiegazioni sulla specifica " la ditta non potrà fare offerta dello stesso prodotto su lotti o sublotti diversi" |  |  |  | Fanno presente che per i lotti 11,12 e 13 producono DM con filtri antiparticolato Pall ( 0,2 µm, non richiesti nelle specifiche dei lotti) | Rinnova interesse. Nessuna nota.
la ditta non potrà fare offerta dello stesso prodotto su lotti o sublotti diversi
Il CND non è vincolate
Per i lotti 11,12 e 13 |  |  | Il margine di errore nell’erogazione del flusso non deve essere superiore al 10% per tutti i farmaci oggetto di infusione. L'elastomero deve possedere compatibilità fisico-chimica con i farmaci chemioterapici più comunemente utilizzati tra cui fluorouracile.